## specyfikacja _sprzet med
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2
Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia
Wyposażenie POZ - Kategoria/rodzaj wsparcia |  | fantom do nauki samobadania piersi-minimalne wymagania techniczne | holter ciśnieniowy -minimalne wymagania techniczne
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE | specyfikacja - parametry techniczne | fantom/model piersi przeznaczony do nauki samobadania piersi; • możliwość wielokrotnego badania palpacyjnego;D11:D28D11:D38D11:D36D11:D35D11:D34, • realistyczna w dotyku powierzchnia umożliwiająca palpacyjne wykrywanie zmian, • minimum 4 wyczuwalne palpacyjnie zmiany, • zmiany o różnej wielkości i/lub twardości, • zmiany umieszczone na różnych głębokościach lub w różnych lokalizacjach, • możliwość demonstracji prawidłowej techniki palpacyjnej, • możliwość czyszczenia powierzchni zgodnie z instrukcją producenta, • instrukcja użytkowania w języku polskim, • materiały edukacyjne dotyczące samobadania piersi w języku polskim, • możliwość bezpiecznego transportu i przechowywania, • gwarancja minimum 24 miesiące, • możliwość badania w pozycji stojącej i leżącej, | • Zakres pomiarowy ciśnienia tętniczego: dla pacjentów dorosłych co najmniej 0–300 mmHg oraz dla pacjentów pediatrycznych co najmniej 0–150 mmHg lub zakres równoważny funkcjonalnie, • Czujnik ciśnienia, • Pamięć umożliwiająca zapis minimum 250 pomiarów ciśnienia tętniczego w ramach prowadzonych badań ABPM, • Możliwość zdefiniowania co najmniej 3 niezależnych przedziałów czasowych harmonogramu wykonywania pomiarów, • Mozliwość definiowania okresów aktywności/snu, • Tryb pracy dorosły, pediatryczny, • Możliwość pracy stacjonarnej z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zasilania, w szczególności poprzez interfejs USB, oraz możliwość ręcznego uruchamiania pomiarów, • Harmonogram rejestracji pomiarów, • Możliwość szybkiego rozpoczęcie pracy, • Łatwa obsługa, możliwość programowania bez komputera, • Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, • Urządzenie wyposażone w przyciski umożliwiające ręczne oznaczanie zdarzeń podczas prowadzenia badania, • Możliwość zasilania urządzenia poprzez przewód USB i pracy bez zainstalowanych baterii, • Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie, • Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR, • Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów, • Menu użytkownika umożliwiające konfigurację parametrów badania, uruchomienie pomiaru, przeglądanie wyników, prezentację informacji o urządzeniu oraz przywrócenie ustawień fabrycznych, • Wyświetlacz umożliwiający prezentację wyników pomiarów, komunikatów i informacji dotyczących pracy urządzenia, • Możliwość wykonania testu manometru urządzenia, • Funkcja kontroli szczelności układu pneumatycznego urządzenia, • Oszczędzanie energii, • Zasilanie: 2x lub 4xAA bateria, • Gwarancja minimum 24 miesiące, Standardowe wyposażenie: • Mankiet dla dorosłych, średni, • Przewód ciśnieniowy, • Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, • Torba na rejestrator z pasem, • Baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 szt., • Instrukcja użytkowania, • Karta gwarancyjna,