## specyfikacja _sprzet med
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2026
Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia
Nazwa sprzętu:
Wyposażenie POZ - Kategoria/rodzaj wsparcia |  | aparat EKG-minimalne wymagania techniczne | fantom do nauki samobadania piersi-minimalne wymagania techniczne | holter ciśnieniowy -minimalne wymagania techniczne
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE | specyfikacja - parametry techniczne | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG • Możliwość wydruku: co najmniej , 3, 6 lub 12 przebiegów EKG • Możliwość drukowania w układzie standardowym co najmniej , 3, 6 lub 12 kanałów • Drukowanie 3, 6 lub 12 kanałów- Urządzenie umożliwia wykonywanie badań EKG w trybie automatycznym i manualnym. • Możliwość automatycznej rejestracji i zapisu pełnego zapisu EKG z 12 odprowadzeń, z możliwością jego podglądu, analizy oraz wydruku • Ekran dotykowy o przekątnej 7” • Możliwość konfiguracji przez użytkownika parametrów automatycznego zapisu badania, w tym czasu trwania zapisu, odpowiednio do funkcjonalności oferowanej przez urządzenie. • Możliwość automatycznego wydruku zapisu rytmu serca w ramach raportu z badania EKG • Możliwość definiowania i konfigurowania kolejnych etapów wykonywania badania EKG zgodnie z potrzebami użytkownika. • Możliwość wykonywania i zapisu w pamięci urządzenia wydłużonych badań EKG o czasie trwania od min. 1 do 10 minut • Wbudowana drukarka termiczna • Możliwość współpracy z zewnętrzną drukarką umożliwiającą wydruk wyników badań w formacie co najmniej A4. • Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie • Obsługa urządzenia za pomocą panelu dotykowego oraz/lub klawiatury umożliwiającej wprowadzanie danych pacjenta i obsługę podstawowych funkcji urządzenia. •Możliwość ustawienia parametrów zapisu i wydruku, w szczególności prędkości oraz czułości przebiegu EKG, z obsługą za pomocą panelu dotykowego i /lub interfejsu użytkownika urzadzenia • Pamięć: min 100 pacjentów lub min 100 badań • Możliwość przeglądania na wyświetlaczu badań zapisanych w pamięci, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | odwzorowuje prawdziwe zmiany nowotworowe, zawiera przykładowe guzy o różnych rozmiarach i kształtach , zmiany posiadają różną średnicę i konsystencję, , naturalny rozmiar , możliwy dostęp do pachy, wyczuwalne struktury anatomiczne takie jak: żebra, mostek, obojczyk, powiększone węzły chłonne pod pachami oraz podobojczykowe; gwarancja min. 24 m-ce. •Zestaw umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem minimum 2 różnych wariantów anatomicznych piersi, przy czym dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące wymienne wkładki, moduły lub modele piersi. •pokrowiec na każdą z piersi •torba do przechowywania •wykonanie z wysokiej jakości materiału imitującego właściwości ludzkiej tkanki, np. silikonu medycznego, silikonowego materiału skóropodobnego lub materiału równoważnego, •przedstawia skórę w najdrobniejszych szczegółach •Materiał zapewniający realistyczne odczucia palpacyjne i umożliwiający wielokrotne wykonywanie ćwiczeń z zakresu badania piersi. • modele zawierające przykladowe zmiany łagodne i złośliwe •zdrowa pierś w zestawie | • Zakres pomiarowy ciśnienia tętniczego: dla pacjentów dorosłych co najmniej 0–300 mmHg oraz dla pacjentów pediatrycznych co najmniej 0–150 mmHg lub zakres równoważny funkcjonalnie. • Czujnik ciśnienia • Pamięć umożliwiająca zapis minimum 250 pomiarów ciśnienia tętniczego w ramach prowadzonych badań ABPM. • Możliwość zdefiniowania co najmniej 3 niezależnych przedziałów czasowych harmonogramu wykonywania pomiarów. • Mozliwość definiowania okresów aktywności/snu • Tryb pracy dorosły, pediatryczny • Możliwość pracy stacjonarnej z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zasilania, w szczególności poprzez interfejs USB, oraz możliwość ręcznego uruchamiania pomiarów. • Harmonogram rejestracji pomiarów • Możliwość szybkiego rozpoczęcie pracy • Łatwa obsługa, możliwość programowania bez komputera • Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego • Urządzenie wyposażone w przyciski umożliwiające ręczne oznaczanie zdarzeń podczas prowadzenia badania • Możliwość zasilania urządzenia poprzez przewód USB i pracy bez zainstalowanych baterii. • Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie • Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR • Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów • Menu użytkownika umożliwiające konfigurację parametrów badania, uruchomienie pomiaru, przeglądanie wyników, prezentację informacji o urządzeniu oraz przywrócenie ustawień fabrycznych • Wyświetlacz umożliwiający prezentację wyników pomiarów, komunikatów i informacji dotyczących pracy urządzenia. • Możliwość wykonania testu manometru urządzenia. • Funkcja kontroli szczelności układu pneumatycznego urządzenia. • Oszczędzanie energii • Zasilanie: 2x lub 4xAA bateria • Gwarancja minimum 24 miesiące. Standardowe wyposażenie • Mankiet dla dorosłych, średni • Przewód ciśnieniowy • Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego • Torba na rejestrator z pasem • Baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 szt. • Instrukcja użytkowania • Karta gwarancyjna
• Automatyczna analiza i interpretacja EKG zgodna z EN 60601-2-51 lub rozwiązanie równoważne • Możliwość wykonywania badań EKG z wykorzystaniem zasilania akumulatorowego, bez konieczności stałego podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. • Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR), i prezentacja na wyświetlaczu • Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz - Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, • Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących • • Zabezpieczenie impuls defibrylujący • Możliwość komunikacji przewodowej poprzez co najmniej jeden z interfejsów: USB lub LAN oraz możliwość archiwizacji badań na zewnętrznym nośniku USB • Możliwość archiwizacji badań na zewnętrznym nośniku USB • waga samego urządzenia nie większa niż 3 kg Wyposażenie: • elektrody kończynowe 4 sztuki • elektrody przyssawkowe przedsercowe 6 sztuk • kabel EKG • kabel zasilający • papier szerokość do 210 mm (1 rolka) • gwarancja 24 msc.